- 电池更换：

在使用新电池时，放开按键开关后，声压级校准器应维持工作约1分钟。如只能工作几秒，则说明电池已废旧，必须更换。

更换方法是：

  - 旋下后罩

  - 拔出叠层电池的极扣，从电池盒中取出电池。

  - 将新电池放入电池盒扣上极扣，旋上后罩。

四 维护注意事项：

    - 为保护振膜，千万不要旋出声级校准器的耦合腔。

    - 除更换电池，一般不要旋下后罩更不可旋动印制板上的可调电位器，否则将影响校准器频率和声压级。

    - 长期不用时，请将电池取出。

4

一　概述

HS6021型声级校准器是用来对声级计和其它声学测量仪器作声压校准用。它的显著特点是：它同时具有94.0dB和114.0dB两个标准声压级，可对仪器的声压级两点进行校准。它的工作频率为1000Hz，校准时与声级计所用计权网络无关（A、B、C、D计权网络在1000Hz时衰减均为零）。

HS6021型声级校准器体积小、重量轻、耗电省、性能稳定、使用方便。能与HS5633、HS5671、HS6298等声级计及其它声学测量仪器配套使用，是一种袖珍型理想校准声源。

二  主要技术性能

- 声压级：94dB、114dB(以2×10-5Pa为参考)

注：1Pa（帕）1N/m3=10微巴。

- 声压级精度：94dB±0.2dB

114dB±0.3dB

- 频率：1000Hz～±1%

1

- 谐波失真：≤1%

- 电池：9V  叠层电池6F22

- 温度范围：0℃～+40℃

- 相对湿度：≤80%（40℃）

- 尺寸：φ41×102 mm

- 重量：约250g

- 附件：

产品合格证   1份

检定证书     1份

三 使用与维护

1  使用时注意下列事项：

1)  温度范围：0℃～+40℃

相对湿度：≤80%

大气压力：1个大气压

- 电池电压：7.5V～9V

- 仪器不受外来振动冲击。

2

- 被校仪器接通电源，量程开关置于适当位置，再按下列步骤操作：

  - 将被校仪器的传声器塞入耦合腔开口，（对半英寸传声器则应加上配合器）

  - 按下声级校准器的按键开关，调节被测仪器（使用声压型传声器产生的声压级相同；如被测仪器使用自由场型传声器应注意修正（例如：声级校准器声压级为91dB对一英寸自由场型传声器，则将仪器指示值调到93.8dB）

  - +20dB的使用：

一直压下校准器上+20dB按钮不放，则校准器产生的声压级增加20dB±0.5dB    即114dB±0.5dB,按键放开后仍显示原来的声压级。

- 当环境气压变化100mm水银柱高时，声级校准器的声压级变化小于0.05dB。相对湿度小于80%时，对校准器的频率和声压级没有影响。

3